## Foglio1
Allegato A
CITOFLUORIMETRO CELL SORTER MAX.50 pt | MINIMO max.30pt | MIGLIORATIVO max.20pt | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Citofluorimetro Cell Sorter da banco ad ALTA VELOCITA’ a 2 e 4 vie, ad ALLINEAMENTO FISSO del laser e della fluidica, tale da non richiedere alcun intervento da parte dell’operatore | x
Tecnologia di sorting “cuvette based” di tipo elettrostatico | x
Banco Ottico in grado di accogliere fino a 5 laser con possibilità di rilevare fino a 20 parametri (18 Fluorescenze + 2 Scatter) contemporaneamente in citometria convenzionale con tutti filtri disponibili senza la necessità di elaborazioni computazionali. |  | x
Dotazione iniziale di 4 laser allo stato solido con emissione a 488nm (50mW), 640nm (100mW), 405nm (85mW), 561nm (50mW) tutti con percorso della luce tramite fibre ottiche, così da garantire una superiore stabilità dell’allineamento fisso. Rilevazione di 18 fluorescenze + 2 parametri fisici (20 parametri in contemporanea). | x
Ottica a riflessione su tutti i fotomoltiplicatori e banchi ottici dedicati, tali da consentire la rilevazione in maniera prioritaria dei fluorocromi a maggiore lunghezza d’onda (minore energia), tale da favorire una maggiore flessibilità nella costruzione dei pannelli multiparametrici. | x
Banco ottico ottimizzato per la rilevazione con la massima espressione dei fluorocromi sintetici di nuova generazione sul laser Violetto | x
Camera di conta in quarzo “gel-coupled” per garantire una maggiore sensibilità strumentale ed una maggiore stabilità del flusso | x
Elettronica completamente digitale ed una risoluzione del segnale di fluorescenza di >260.000 canali, così da non richiedere la necessità di variare gli angoli di lettura del FSC |  | x
Nessun DEAD TIME |  | x
Soglia multiparametrica, quale discriminatore elettronico, contemporaneamente sui parametri fisici e sui parametri di fluorescenza per una migliore pulizia del dato e della sua qualità statistica | x
Compensazione delle fluorescenze sia inter-laser che intra-laser, durante e dopo l’acquisizione | x
Purezza >98% separando a 4 vie, con un rate di almeno 20.000 eventi/sec. per via. |  | x
Camera di sorting a pressione negativa per il contenimento dell’aerosol. | x
Possibilità di sorting anche su piastra da 6, 24, 96, 384, su supporto PCR o su vetrino da microscopio |  | x
Tecnologia Accudrop che, mediante l’impiego di un sistema di biglie, laser e telecamere, consente la valutazione automatica empirica del drop delay, parametro necessario ad assicurare che la goccia deflessa contenga la cellula di interesse. La valutazione empirica (e non il semplice calcolo matematico) del drop delay, tramite un vero e proprio processo di sorting, è fondamentale per garantire una completa validazione strumentale. |  | x
Tecnologia Sweet Spot, quale sistema automatico per il monitoraggio ed il mantenimento delle condizioni di sorting, in grado di preservare la purezza mettendo il sorting in pausa qualora lo stream fosse momentaneamente perturbato o bloccando il sorting stesso in caso di ostruzione. |  | x
Impiego di 2 telecamere e microsfere dedicate per garantire con assoluta precisione la massima efficienza e purezza nel processo di separazione. |  | x
Unico software per analisi ed acquisizione, che possa consentire la presenza di strategie di analisi diverse e separate per tubi differenti all’interno di uno stesso esperimento, con assegnazione automatica della strategia al tubo cui essa è dedicata. | x
Sistema di tracking automatico con definizione di una baseline basata sulla valutazione delle performances strumentali e loro monitoraggio nel tempo. Presenza di tarature strumentali a valori di fluorescenza fissi definiti dall’utente con variazione automatica dei voltaggi. |  | x
Sistema di controllo di qualità che calcoli su tutti i parametri di fluorescenza:
- linearità di risposta | x
- l’efficienza di rilevazione (Detection Efficiency Q) | x
- la deviazione standard del rumore elettronico di fondo (Standard Deviation of Electronic Noise SDEN) | x
Contenitori esterni per la fluidica | x
Cicli automatizzati per la pulizia e la sterilizzazione dello strumento |  | x
Dotazione di cappa Classe II - Type A2, rispondente alla European Standard 12469 | x
Corso di formazione per n. 4 operatori da tenersi presso il Laboratorio di destinazione. |  | x
36 mesi di garanzia full risk dalla data del collaudo funzionale. | x
Sensore per le bolle per fermare l'acquisizione quando il campione è finito in modo da non far entrare aria nello strumento |  | x
Possibilità di fermare il sort ad un numero prestabilito di eventi |  | x
Macchina per il raffreddamento dei tubi di raccolta | x